白蛋白(ALB)测定试剂盒说明书（货号：PYB2050,规格：96T）

- 实验原理：

白蛋白具有与阴离子染料结合的特性，在pH4.0左右,溴甲酚绿与白蛋白结合后由黄色变成绿色，颜色深浅与白蛋白浓度成正比。

- 试剂组份：

|  | 规格 | 组份 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂一 | 5mL×1瓶 | 显色剂贮备液 | 4℃避光 |
|  | 试剂一应用液的配制：按显色剂贮备液：蒸馏水=1：4的比例配制 |  |  |
| 试剂二 | 0.3mL×1支 | 标准液（27.5g/L） | -20℃ |

所需仪器耗材及试剂：

含 628/630nm 波长的酶标仪及 96 孔板（附送一块）、各种规格移液器、双蒸水、生理盐水（0.9%）或 PBS（0.1M）、涡旋混匀器、试管或离心管

- 使用步骤：

|  | 空白孔 | 标准孔 | 测定孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸馏水（µL） | 2.5 |  |  |
| 标准液（µL） |  | 2.5 |  |
| 样本（µL） |  |  | 2.5 |
| 试剂一应用液（µL） | 250 | 250 | 250 |
| 轻轻震荡混匀，室温静置10分钟，波长628nm/630nm，酶标仪比色，测定各孔吸光值A。 |  |  |  |

A测定-A空白

A标准-A空白

计算公式:：白蛋白含量(g/l)=                  ×C标准

C标准:标准液浓度,27.5g/L（这个值可能会有变化，具体以标准品标签指示为准）。

线性范围：0.04~32g/L。（高于这个范围的请将样本稀释后再测，结果乘以稀释倍数）

注意事项：应用液加入孔板时尽量不要产生气泡，否则会对比色有直接影响。

标准曲线的制备:

1.前处理：用双蒸水将 27.5g/L 的标准液稀释成不同的浓度： 22g/L、 16.5 g/L 、 11g/L、 5.5g/L、 2.75 g/L。

2.操作表：

|  | 空白孔 | 标准孔 |
| --- | --- | --- |
| 双蒸水（µL） | 2.5 |  |
| 不同浓度的标准（µL） |  | 2.5 |
| 溴甲酚绿工作液（µL） | 250 | 250 |
| 轻轻震荡孔板，室温静置 10 分钟，波长628nm/630nm，酶标仪比色。 |  |  |

3.测定结果：

| 标准液浓度（g/L） | 测定 OD | 绝对 OD |
| --- | --- | --- |

4、绘图如下：